ÇALKALAYICI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın çalkalama hareketi orbital ve doğrusal  olmalıdır

- Cihaz programlanabilir dijital kontrol ünitesine sahip olmalıdır.

- Cihaz LCD göstergeli olmalıdır. Göstergeden zamanlayıcı, rpm ve güç bar grafiği izlenebilmelidir. Tek knoblu kontrol butonu olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 10~300 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın çalkalama genliği 20,30, 40 mm olarak seçilebilmelidir.

- Cihazın maksimum yükleme kapasitesi 20 kg olmalıdır.

- Cihazın çalkalama platform genişliği 420 x 420 mm olmalıdır.

- Cihazda program, rpm ve zamanlayıcı için hafıza fonksiyonu bulunmalıdır, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz çalışmaya yumuşak başlamalı ve kararlı çalışma sağlanması için çalkalama hızı değiştirilebilmelidir.

- Cihazda aşırı yüklemeye karşı motor koruma sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 400 x 480 x 160 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 25 kg olmalıdır.

- Cihaz AC 80V~240 V, 50/60 Hz serbest voltaj ile çalışabilmelidir.

- Üretici firmanın EN ISO 13485 Belgesi olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır