MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir ve Class II A2 tipte olmalıdır.

- Cihaz EN 12469 standartlarıyla üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz, kullanıcıyı biyolojik örneklerin sızıntısından kaynaklanabilecek zararlardan ve numuneyi kontaminasyona maruz kalmasından korumalıdır.

- Cihazın ön camı 5 mm den büyük olmak koşuluyla iki kat sertleştirilmiş özellikte ve elektrik sürücülü kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın güvenlikli ön cam işlem yüksekliği ≤ 200 mm ve maksimum açılma yüksekliği 400 mm olmalıdır.

- Cihazda standart olarak ön cam yüksekliğini ayarlamak için ayak pedalı bulunmalıdır.

- Cihazın kontrol paneli VFD göstergeli olmalıdır. Bu panel kullanıcın kolayca görebileceği ve gözlem yapabilecek mesafede olmalıdır.

- Cihazda bulunan uzaktan kumanda ile kullanıcı biyolojik güvenlik kabini ile doğrudan temas etmeme özelliğine sahip olmalıdır. Aynı zamanda uzaktan kumanda ile çapraz kontaminasyon da önlenmelidir.

- Cihazdaki negatif basınç hava sızıntısını engellemelidir.

- Cihazda zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın içeri akış hızı 0.53 m/s olmalıdır.

- Cihazın dışarı akış hızı 0.33 m/s olmalıdır.

- Cihazda 2 adet HEPA filtre bulunmalıdır. Bu HEPA filtreden geçen 0.3 mikron arasındaki partiküllerden % 99.999 oranında filtrasyon verimliliği sağlanmalıdır.

- Cihazda 1 adet 20 W UV lamba ve 1 adet 21 W floresans lamba bulunmalıdır.

- Cihazdaki aydınlatma 800 lux olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihazda hava sirkülasyonu % 70 ve egzost hava çıkışı % 30 olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı 304 paslanmaz çelik olmalıdır. Dış gövdesi ise, soğuk çekilmiş çelik üzerine epoksi kaplı olmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi 65 dB den küçük olacaktır.

- Cihazdaki max güç tüketimi 1200 W olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 1100x600x660 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 1300x850x2200 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı ~ 280 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Üretici firmanın Kapasite raporu olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001:2008  ve 13485 belgesi olmalıdır..

- Teklif veren  TSE Yeterlilik Belgesi ve T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı satış sonrası teknik servis hizmet belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.